## Протокол КМХ
Протокол КМХ | [11 empty] | 2
|  |  |  | ИС массы НП в резервуаре |  |  |  | Дата: | 2023-10-17 | Время | 12:50 | 3
Номер резервуара: |  | 19 | [9 empty] | элект.р.
Наименование системы: |  | Tank Gauging |  |  | зав.№ | 19 |  |  | Марка НП: | ДТ |  | 2e-05
Средства измерения: |  | 1. Рулетка измерительная РНГ Р20Н2Г № 11050 поверка до 14.02.2024 | [9 empty] | 1.2e-05
|  | 2. Плотномер ПЛОТ-3Б-1П № 0121020, поверка действительна до 22.09.2024г., | [9 empty] | 1.25e-05
Условия проведения КМХ: | [6 empty] | Соответствует:
– температура окружающего воздуха: |  |  |  |  | 17 | ⁰C | Да
– атмосферное давление: |  |  |  |  | 100 | кПа | Да
– скорость ветра: |  |  |  |  | 3 | м/с | Да
Результаты КМХ: | [11 empty] | Бензин АИ-95
Определение метрологических характеристик: | [11 empty] | ДТ
1. КМХ измерительных каналов уровня | [11 empty] | АИ-100
[8 empty] | Класс измерительной рулетки |  | 2 |  | АИ-98
Температурный коэффициент линейного расширения материала рулетки измерительной | [8 empty] | αS(1/°С)= | 2e-05
Температурный коэффициент линейного расширения материала стенки резервуара | [8 empty] | αСТ(1/°С)= | 1.25e-05
Базовая высота резервуара по градуировочной таблице | [8 empty] | НБ(мм)= | 12224
Температура воздуха при поверке резервуара | [8 empty] | tв(°C)= | 19
Первичные показания контрольных СИ, мм
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
| Верхний отсчет, Нв | Нижний отсчет, Нн | Верхний отсчет, Нв | Нижний отсчет, Нн | Верхний отсчет, Нв | Нижний отсчет, Нн | Верхний отсчет, Нв | Нижний отсчет, Нн
| 3345 | 599 | 3345 | 597 | 3345 | 597 | 3345 | 597
Высота газового пространсва, Нв-Нн, мм | 2746 |  | 2748 |  | 2748 |  | 2748
№ | Показания ИС, H, мм | Температура паров в резервуаре, tA, °С | Уровень НП в резервуаре, H0, мм | Н-H0 | ΔHМ | Предел допустимой абс. Погрешности ИС ΔH,мм | Предел допустимой абс. погрешности контрольного СИ ΔH0, мм. | Допуск ¦Н-H0¦≤ ¦ΔH+ΔH0+ΔHм¦ | Результат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 9479 | 17.3 | #NAME? | #NAME? | 1 | 1 | 2.6379 | 4.6379 | #NAME?
2. КМХ измерительных каналов температуры
№ канала | Уровень установки ДТ,мм | Показания ИС, tис,°С. |  | Показания контрольных СИ, t0, ͦ С. |  | tис-t0 |  | Допуск ¦tис-t0¦≤0,5 |  | Результат
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7
1 | 582 | 18.3 |  | 17.9 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | Положительно
2 | 1582 | 17.6 |  | 17.9 |  | -0.3 |  | 0.5 |  | Положительно
3 | 2582 | 17.5 |  | 17.9 |  | -0.4 |  | 0.5 |  | Положительно
4 | 3582 | 17.4 |  | 17.8 |  | -0.4 |  | 0.5 |  | Положительно
5 | 4582 | 17.5 |  | 18 |  | -0.5 |  | 0.5 |  | Положительно
6 | 5582 | 17.4 |  | 17.8 |  | -0.4 |  | 0.5 |  | Положительно
7 | 6582 | 17.2 |  | 17.5 |  | -0.3 |  | 0.5 |  | Положительно
8 | 7582 | 17.3 |  | 17.5 |  | -0.2 |  | 0.5 |  | Положительно
9 | 8582 | 17.1 |  | 17.5 |  | -0.4 |  | 0.5 |  | Положительно
10 | 9582 |  |  |  |  | - |  | - |  | -
3. КМХ измерительного канала плотности
№ | Положение ДД, мм | Показания ИС, ρис, кг/м3 |  | Показания контрольных СИ, ρ, кг/м3 |  | Плотность НП сред. ρ0, кг/м3 | ρис-ρ0 | Допуск ¦ρис-ρ0¦≤1 |  | Результат
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
1 | 266 | 844.6 |  | 844.1 |  | 844.12 | 0.48 | 1 |  | Положительно
2 |  |  |  | 844.2
3 |  |  |  | 843.9
4. КМХ измерительных канала объема
Температура стенки резервуара | [6 empty] | tст( ͦ С)= | 17.7556 | mпонтона = | 0
Поправка на объем нефтепродукта, вытесненный понтоном | [6 empty] | ΔV к ( м3)= | 0 | ρ при поверке = | 839.8
№ | Показания ИС,Vис, м3 |  | Уровень НП, Н0, мм | Объем по град. табл. Vгр, м3 | Объем НП в резервуаре при проведении КМХ, V0, м3 |  | δVис | δV | Результат
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 | 808.2 |  | #NAME? | 807.885 | 807.8397 |  | 0.044604 | 0.4 | Положительно
5. КМХ измерительных канала массы
№ | Показания ИС,mис, кг |  | Масса НП при проведении КМХ, m0, кг |  | δm | δmис | Результат
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | 681200 |  | 681913.6211 |  | -0.10465 | 0.5 | Положительно
Информация о последних внесенных изменениях в МХ ИС:
Дата: | 2022-03-11 | * параметры корректирующих коэффициентов указаны в журнале
Заключение
Положительный результат по всем параметрам. Корректировка не требуется
Комиссия в составе:
ЗГД по НБ / Начальник цеха | [7 empty] | Алейников Е.В.
(должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
Главнй инженер | [7 empty] | Геккель В.С.
(должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
Мастер | [7 empty] | Синельникова М.Г.
(должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
Оператор
(должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
Ведущий специалист БКЗ | [7 empty] | Савенко С.П.
(должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
При вводе корректировок:
Инженер КИПиА
(должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
Согласовано:
ВС по метрологии | [7 empty] | Лыйров А.Г.
(должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)